## Sheet1
分类 | 序号 | 品名 | 主要参数（核心性能参数） | 计划购买数量（台） | 注册名称 | 注册证编号 | 单价（万元） | 品牌 | 售后时长 | 主要维修部件单价 | 质保期结束后维修上门费 | 是否可接入HIS系统 | 报价是否包含接口费 | 参数
2026年医疗设备 | 1 | 胃肠动力仪器 | 调节胃肠功能，各年龄段。1.★适用于以下疾病的治疗：胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎、功能性消化不良、胃轻瘫、胃下垂、术后肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘、其它功能性胃肠道疾病或术后综合症等。 2.▲输出可调频率范围：胃起搏：0.05HZ±5%；肠起博：0.2HZ±5% 3.输入功率：≤15W 4.输出电压：峰值0V-45V连续可调 5.最大输出电流≤45mA 6.▲脉冲宽度0.1ms±0.05ms 7.显示屏可至少显示治疗时间、工作模式、治疗强度。 8.治疗定时时间：15-60分钟/次，可调 9.▲无需专用耗材，可与≥3种监护仪电极片通用。 | 1
| 2 | 全自动血细胞分析仪 | 血常规检测。各年龄段患者 | 1
| 3 | 全自动血培养仪 | 血细菌培养。各年龄段 | 1
| 4 | 全自动血凝分析仪 | 凝血试验检测。各年龄段 | 1
| 5 | 牙科微动力系统及其配套的器械干燥箱 | 用于牙体预备、修复体修整、种植手术、根管治疗等操作。一、 主要技术参数： 1、 双水路选择，更灵活：水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯 机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水，对应外水道弯机，在无菌手术中，能够降低手术感染率，伤口愈合快，并发症轻。 2、插电即用，无需连接牙椅水、气，非常便携，可满足外科手术室、 外出义诊、上门家庭就诊、科研教学、义齿打磨等多场景应用需求； 3、 采用高性能无刷电机，扭矩3.5N.cm, 扭矩大，更强劲。马达空载转速1000—41500r/min, 跳动<0.02mm, 振动<0.5gp, 噪音<50dB, 冷光LED 灯(照度>40000lx), 专为外科手术设计的高速电机； 4、 电源输入： AC220V 50HZ 180VA,BF 型电气安全设计； 5、 保险管参数：2×T1.6AL 250V; 6、 主机尺寸(不含水箱):155mm×167mm×227mm, 立式机身设计，主机小巧，节省空间，方便放置。 7、采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速 控制均可通过多功能脚踏完成，解放医生双手。防水等级IPX6, 满足手术室专用的防水等级要求； 8、 扳手式蠕动泵，简单易用，无需额外培训。蠕动泵流量0-120mL/min,6 档水量控制，满足医生的使用需求； 9、 冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤，保护医患安全、 提升设备寿命； 10、 接口标准：符合ISO3964 国际标准 (YY1012); 11、 采用5英寸彩色LCD 触摸屏，按临床实际用途配备了“修复模式”和“拔牙模式”,且采用中文程序(拔牙模式：拔牙、冲洗；修复模式：备牙、精修、破冠、自定义)精简直观，速度调节采用“进 度条快速调节”和“+/-号精准调节”双重控制方式，便于医生使用。 玻璃屏幕易清洁，可擦拭消毒； 12、 功能：适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机，覆盖高低速手机功能，6个预设程序功能，自动记忆参数，使用自如； 13、 有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专 门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以方便冲洗拔牙伤口。 14、马达规格：重量68g 尺寸：φ22x76.7mm 15、消毒方式：马达可承受134℃高温高压灭菌； 16、1:3拔牙手机和1:5修复手机均采用德国进口轴承，卫生机头系统、防过热设计，使用更平稳可靠，寿命更长久。 17、1:3拔牙手机和1:5修复手机均为光纤手机，LED恒光源可提供稳定照明。 | 1
| 6 | 口腔数字印模仪 | 口腔正畸及口腔修复各类牙颌模型的数字化印模制取。各年龄段患者 | 1
| 7 | 空气压缩机 | 牙科治疗机及牙科器械提供气源动力 | 1
| 8 | 牙片机 | 供牙科和头颅X射线摄影使用。 | 1
专项债2批3期 医疗设备 | 9 | 儿童电子支气管内窥镜 | （一）电子支气管内窥镜（儿童）：直径≤3.0mm的支气管镜可用于各年龄组，直径4.0～4.9mm的支气管镜适用于1岁以上各年龄组。不同年龄选用合适型号的支气管镜是成功、安全地进行检查的前提。1.2mm的工作孔道可进行吸引、给氧、灌洗、活检、刷检等操作，2.0mm的工作孔道还可进行电凝、冷冻、TBNA、TBLB等操作。应根据患儿年龄、症状、进镜方式及麻醉方式综合选择。具体型号适配：直径2.8mm适用于1岁以内婴儿（工作通道1.2mm，可行活检、刷检取标本、灌洗治疗）；直径3.0-4.0mm适用于1～5岁幼儿；直径4.0mm以上适用于5～18岁儿童（工作通道2.0mm，可进行所有支气管镜应用）。内窥镜插入部有效长度≥600mm，带有刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度，视场角≥120°。内窥镜操作前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥120°，配备可上下拨动的弯曲角度锁紧开关能锁紧角度把手，操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转。操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，内镜镜头具备防雾功能，操作部需防水，配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 （二）医用内窥镜图像处理器：采用彩色LCD高清触摸显示器，≥4英寸；具备病案管理功能，支持患者信息新建、拍照、录像信息保存及查询；存储空间≥64G，支持USB导出图像及录像；支持手动白平衡和固定白平衡；具有DVI、SDI高清视频输出接口，输出分辨率支持最大1920×1080；具有CVBS、AHD信号输入接口。至少包含3种图像比例、图像形状设置。具有白平衡调节、对比度调节、亮度调节、图像冻结、放大缩小功能；支持图像旋转（0°、90°、180°、270°）。 （三）医用内窥镜监视器：医用彩色液晶监视器，显示尺寸≥24英寸，分辨率≥1920×1080；亮度≥500cd/m²，对比度≥1000:1；支持DICOM Part 14医疗影像标准；需通过IEC 60601-1医疗安规及EMC电磁兼容认证，取得NMPA二类医疗器械注册证；支持AV、HDMI、DVI等多种视频信号输入接口，与图像处理器匹配；适用于内窥镜检查场景，具备防眩光功能，可耐受消毒液擦拭。 （四）内窥镜图文工作站：支持高清视频采集，自动将采集图像转为DICOM影像并归档到影像服务器；支持图文报告功能；须能与医院HIS系统集成，可从HIS系统获取病人ID并在数据库中建立病人唯一ID；确认后的报告可回传给HIS，便于临床医生浏览检查报告；支持与医院PACS系统对接，实现数据互联互通；支持DICOM 3.0格式；支持脚踏触发采集信号；支持动态录像（AVI）采集、回放。 （五）全自动内镜清洗消毒机：适用于所有类型软式内镜的清洗消毒；采用高压喷淋、自动灌流、全浸泡清洗消毒方式；具备全自动自身消毒功能；配置彩色触摸屏显示，一键式操作；具备全程测漏功能，内镜漏气时自动报警；预留数据接口；具备实时打印功能，可打印每一条内镜清洗消毒的过程数据；可视酶瓶和酒精瓶的窗口，消毒液储存箱容积≥10L，清洗酶和酒精的储存箱容积≥1.5L，一次性使用用酶量≤50mL、一次性使用酒精量≤120mL，保证消毒效果的同时，一次性消耗品用量最少。可同时实现全浸泡清洗消毒和喷淋清洗消毒装置，清洗消毒无死角。整套设备设计、结构、材质、功能均须符合《医院感染管理办法》、GB/T38497-2020《内镜消毒效果评价方法》中的规定消毒效果检测。 （六）内镜用纯水机：用于内镜中心清洗及终末漂洗；产水量≥500L/h；产水水质符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及WS310-2016清洗用纯化水标准；细菌菌落总数≤10CFU/100mL；生产纯化水所使用的滤膜孔径≤0.2μm，并定期更换；纯化水应符合GB5749的规定；具备系统开机自检、缺水停机保护、低压高压停机报警、自动冲洗等全自动功能； （七）内镜储存柜：用于软式内镜清洗消毒后的干燥和存储；储存容量≥4条软式内镜；储存方式符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》悬挂储存要求；工作温度可调（0～50℃），相对湿度20%～65%；柜内空气洁净度符合7级要求，粒径≥0.5μm悬浮粒子数＜200000pc/m³；配备空气过滤器，过滤精度≤0.2μm，过滤效率≥99.99%；具备恒温干燥功能；紫外线消毒灯使用寿命≥5000小时；控制系统内设标准储存程序，可实现24小时恒温恒湿正压储存 | 1
| 10 | 尿流率测定仪 | 【尿流率测定仪】 1、排尿量测定范围：0mL～1000mL，误差≤±1% 2、排尿时间测定范围：0s～300s，误差≤±2s 3、尿流率测定范围：0～50mL/s，误差≤±2% 4、实时显示尿流曲线，自动计算最大尿流率、平均尿流率、排尿量、排尿时间等参数 5、内置热敏打印机，可输出标准检测报告，支持中英文切换 6、传感器可拆卸消毒，防水等级≥IPX4 7、具备儿童专用测量模式，适用于儿科低龄患者 【系统接口与HIS互联互通要求】 1、设备须具备标准化数据接口，支持与医院现有HIS系统、电子病历系统、PACS系统无缝对接，实现患者信息与检查数据的双向互传。 2、接口标准：支持HL7 V2.x/V3、FHIR、Web Service、RESTful API等主流医疗信息交换标准协议。 3、数据交互内容： （1）从HIS自动获取患者基本信息，包括姓名、性别、年龄、门诊号/住院号、科室、申请医生、临床诊断等，避免人工重复录入； （2）支持接收HIS下发的检查申请单，自动关联患者并生成检查记录； （3）检查完成后，检查结果（含尿流率参数、残余尿量数值、曲线图及超声图像）自动回传至HIS及电子病历系统，供临床医生实时调阅； （4）支持与医院收费系统对接，检查完成后自动触发计费，实现检收一体化。 4、网络部署：设备须支持医院内网部署，符合医院网络安全管理规范，数据传输采用加密方式，具备操作日志审计功能，满足网络安全等级保护要求。 5、实施保障：供应商须配合医院信息科完成接口开发、联调测试及上线验证，提供接口文档及技术支持，确保对接周期不超过设备安装后15个工作日。 | 1
制剂室生产设备 | 11 | 定量灌装机 | 精准定量灌装：设备应能够精确控制灌装量，确保每一瓶药品的装量一致，符合药品生产要求。防止微生物污染：设备应具有良好的密封系统，防止外部污染物的进入。操作简便：设备应具有自动化操作功能，易于操作，降低人工操作的复杂性。高效生产能力：设备应具备高效的灌装速度和稳定性，能够满足制剂室的生产需求，减少生产周期。灌装精度：灌装量误差应控制在±1%以内，以确保产品的质量一致性。适应性强：设备应能够适应不同规格的药瓶灌装，具备快速调整灌装量的功能。材料安全：灌装机接触药品的部分应采用符合GMP标准的不锈钢或其他无毒材料，确保药品不受污染。自动清洗：设备应具有自动清洗功能，减少人工清洗的工作量，避免交叉污染。 | 2
| 12 | 高效筛粉机 | 功能要求：设备应具备高效筛分、过滤和去除杂质的能力，确保生产过程中药品原料的纯度和质量。筛粉机应能适应不同粒度的物料，具备调整筛网孔径的功能，以满足不同生产需求。筛分能力：应具备高效筛分并能够快速处理较大批量的原料。安全性：设备需要具备自动防护功能，避免在操作过程中发生意外。操作便捷：设备操作简单，易于维护，能够减少停机时间。 | 1
| 13 | 万能粉碎机 | 设备应具备高效粉碎、均匀混合和高效产出的能力，确保生产过程中的原料粉碎效果符合制剂要求。粉碎机应能处理多种不同物料，具备调节粉碎粒度的功能，以满足不同制剂生产的要求。设备应具有较好的耐用性和较低的故障率，确保长时间高效运行。粉碎能力：设备应具备较大的粉碎能力和处理能力，适应制剂室生产任务的需求。安全性：设备应具备完善的安全防护措施，避免在操作过程中发生危险，如自动停止功能等。操作便捷：设备应具备简便的操作界面和自动化控制系统，减少操作人员的劳动强度，提升生产效率。清洁维护：设备应设计易于清洗和维护，便于日常保养和故障排查。 | 1
| 14 | 槽型混合机 | 设备应具备高效的物料混合能力，确保不同物料在规定时间内均匀混合，以符合制剂生产的质量要求。设备应支持多种物料的混合，能够根据不同物料特性调整混合方式。设备应具备自动化程度高的特点，能够减少人工干预，提升生产效率。混合容量：设备应具备一定的物料混合能力，能够适应不同规模的生产需求。动力要求：设备需要配备高效动力系统，确保混合过程稳定、均匀。安全性：设备需具备完善的安全防护系统，如过载保护、自动停机报警等功能，确保操作人员的安全。操作便捷：设备应简易操作，配备数字化控制系统，便于操作人员进行设置和监控，同时要易于清洁和维护。 | 1
| 15 | 摇摆制粒机 | 设备需具备高效、均匀的颗粒制备能力，能够满足颗粒剂生产对颗粒形态、粒度分布等方面的高要求。摇摆制粒机应具备调整制粒速度、粒度和湿度等参数的功能，以适应不同药品生产工艺的要求。设备需具备较高的工作稳定性和较低的故障率，确保生产线的连续性。制粒能力：应具备一定的处理能力，能够快速、高效地制备较大批量的颗粒。安全性：设备需符合国家安全标准，具备自动防护装置，保障操作人员的安全。操作便捷：设备操作简单，易于调整参数，且维护便捷，减少设备停机时间。操作便捷：设备操作简单，易于调整参数，且维护便捷，减少设备停机时间。清洁性：设备需易于清洁，适应不同药物成分的生产，避免交叉污染。 | 1
| 16 | 紫外线分光光度计 | 设备应具备高精度的紫外分光光度测量能力，确保药品含量测定的准确性。应能够自动校准并具备良好的数据处理功能，便于操作人员进行数据分析与报告生成。配备良好的波长精度和较宽的波长范围（200nm-800nm），适用于不同药品的质量检测。波长范围：200nm至800nm，满足大多数药物成分的检测需求。精度要求：光度测量精度应达到±0.002A，波长精度不大于±0.1nm。操作界面：设备应配备简洁直观的触摸屏界面，支持中文操作，方便技术人员快速上手操作。自动校准：设备应具备自动校准功能，以确保每次检测结果的准确性。数据处理：设备应支持与实验室管理系统的连接，方便数据存储和后续分析。 | 1
| 17 | 立式高压灭菌器 | 新的灭菌器需具备高效、稳定的蒸汽灭菌功能，能够在规定的时间和温度条件下完成物品的高效灭菌，确保微生物限度检测的准确性和可靠性。容积：应根据制剂室日常使用需求选择合适的容积，建议选择容量在75L左右的设备，以满足日常工作负荷。设备类型：立式压力蒸汽灭菌器，具有高效蒸汽灭菌的能力。控制系统：自动化控制系统，能够实现温度、压力、时间等参数的精确调控，并记录操作数据以便追溯。安全性：具备完善的安全保护机制，确保操作人员的安全，防止因操作不当或设备故障引发的安全隐患。操作要求：设备需易于操作和维护，具备清晰的界面和操作流程，确保使用人员能够快速掌握并高效操作。 | 1